## 手术床体位附件技术参数及配置

俯卧位啫喱头垫5个、高位手板5个、侧卧位肩垫2个、侧挡板支架7个、侧挡板（背部/臀部）6个、侧挡板(骶尾部/胸部/会阴部）6个、气弹簧托腿架1套、手部手术工作台1个、万向夹头7个

**一、整体参数：**

1．欧美原装进口；

2．\*手术床体位附件种类超过1000种（附配件图册），广州市使用该品牌体位附件的三甲医院超过20家（附名单）；

3．所用金属材料由18：10的进口镍铬合金构成，一次性成型；

4．体位架软性材料由PUR和SFC材料制成，体位垫厚度≥8cm，透气不透水，可自动塑性，最大程度减少患者在手术过程中褥疮产生的可能性；

**二、详细配置参数：**

**俯卧位啫喱头垫：5个**

1．采用啫喱凝胶材质，贴合面部，缓冲压力性损伤；

2．尺寸：宽×高×长:240×140×280毫米；

3．侧边须有开口，为呼吸管道提供空间；

4.便于清洁。

**多功能高位手板：5个**

1．手板可单独调整方向，并且前后左右长度以及上下均可调；

2．托手部位有软垫，并有两条绑带可供固定。

**侧卧位肩垫：2个**

1.采用SFC材质的软垫，无缝对接，透气防水，易清洁；

2.侧卧位时下臂有缓冲空间，防止定位损伤；

3.尺寸：宽×高×长:500×最高160×720毫米。

**侧挡板支架：7个**

1.采用镍铬合金材质，一体成型；

2.多点定位固定，可水平旋转，上下左右可自由调整，能适合不同的患者体型。

**侧挡板（背部/臀部）：6个**

1.需要和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转，以便适应不同体型的病人；

2.软垫可拆卸，便于清洁；

3.挡板尺寸：宽x长:120 x 170毫米。

**侧挡板(骶尾部/胸部/会阴部）：6个**

1.需要和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转；

2.软垫可拆卸，便于清洁；

3.挡板尺寸：宽x长:85×85毫米。

**气弹簧托腿架：1套**

1.可全方位轻松摆放和同时调节截石位角度及外展角度，应无极可调；

2.术中医护人员可在无菌区轻松调节腿架各种所需角度；

3.气动助力型，医护人员无须费力，启用气动阻力配合方向调整即可完成腿架定位；

4.配解剖型设计足靴，带可拆卸舒适海绵衬垫，小腿腓肠肌及膝关节腘窝处悬空不受压迫，避免腘丛神经及腓侧神经损伤；

5.悬浮式足靴设计，腿架角度调节活动时，足靴能随膝关节屈曲角度变化自适应性调整，防止膝关节损伤、神经软组织等拉伤；

6.足靴两侧带加长侧翼，有效防止截石位角度增加时髋关节外旋，避免对病人髋臼及附近神经造成损伤；

7.腿架的设计，调整髋关节的屈曲和外展时，不需要外侧保护，减少风险；

8.截石位角度、膝关节屈曲角度可精确调节并定量显示；

9.腿架固定夹多种边轨制式可选，应并带快接功能，可实现在床旁边轨任意位置无障碍扣入；

10.靴子底部应带左右脚及正确使用图示说明；

11.参数要求：1. 截石位调节角度，向上≥80°；向下≥30°；2. 外展角度≥25°，内收角度≥9°；3. 最大病人载重≥150 Kg。

**手部手术工作台：1个**

1.采用全碳纤透视材质，中间无遮挡，便于C臂透视使用；

2.采用边轨式固定，可以与手术床进行上下高低调整，调整范围700-1160毫米，医生可坐下为患者手部进行手术；

3.工作台的远端采用单边支持，以便C臂更好的操作使用；

4.末端带边轨，可安装手术附件；

5.手部工作台带SFC软垫；

6.尺寸：度x长度:380 x 845毫米。

**万向夹头：7个**

采用镍铬合金材质，抗氧化，夹孔可以360°旋转，夹头采用挂扣加螺丝固定方式安装与手术床导轨上，咬合齿轮密度＜1mm，满足不同手术床的导轨尺寸。