## Sheet1
病理取材台参数
参数要求： ★1.具有智能控制生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制系统：支持一站式远程操控和管理，可自由调节整机升降高度。（投标人须具有相关软件著作权并加盖投标人公章（鲜章，复印章无效），原件备查）。 ★2.升降高度：最大升降行程≥370mm。 ★3.微电脑智能控制系统可对工作站所有执行的操作实现监测和监控，支持远程控制。具有故障显示、声光报警、故障无线信息智能报告、移动查询等功能。配备LED灯光、USB主接口、可连接打印机和键盘、数据可存储（U盘）。微电脑智能控制系统具有防水功能,防水等级≥IP65。 ★4.具有排风设备、技术室、总控室三方三地连锁控制软件：支持排风设备与实验室分控站（监测控制管理系统）及总控站（远程监测控制管理系统）三方互联，实现三方三地互联互锁的监测和调节控制。（投标人须具有相关软件著作权并加盖投标人公章（鲜章，复印章无效），原件备查）。 ★5.支持取材工作站风量、风速、风压与实验室总通风系统（含排风及新风补充）风量、风速、风压的调节变化联锁互动。 ★6.微电脑智能控制系统提供一站式管理方案，支持一站式操控管理设备风量、风速、风压、骨组织粉碎装置、照明装置、翻转风幕（紫外消毒系统）、成像光源系统及通风防护系统。 ★7.材质及制造工艺：整体材质标准不低于SUS316L#不锈钢标准，台面及台顶需采用整张厚度≥2mm SUS316L#不锈钢钢板一体成型，不得有拼接和焊缝。结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。 ★8.病理废气控制与排放方式：须采用台面上背部抽吸负压排气技术，配备取材标本废气专用导流装置，达到标本废气实时安全排放要求。风量无极可调，支持与实验室总排风系统互联控制，实现三方多地操控管理。 ★9.具有智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制系统：工作时间风幕开启，两档风速可调，消毒系统自动隐藏，非工作时间消毒系统自动安全启动，翻转风幕自动隐藏。（投标人须具有相关软件著作权并加盖投标人公章（鲜章，复印章无效），原件备查）。 ★10.至少具备以下辅助功能配置： 10.1配备三种台面冲洗装置； 10.2高性能骨组织粉碎装置； 10.3 LED照明系统； 10.4中控台激光雕刻毫米级刻度尺； 10.5尼龙取材板，高度可调节； 10.6双重用电安全防护装置。 ★11.取材工作站升降伸缩型专用不锈钢连接装置，三级伸缩。（投标时需提供三级升降管道与取材工作站接驳的实物照片并加盖投标人公章（鲜章，复印章无效）） ★12. 升降伸缩型专用不锈钢连接装置采用SUS316L＃不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；升降范围≥370mm,支持与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理。 13. 福尔马林灌装及转存系统：福尔马林调速自动灌装及加液二合一系统需整体耐腐蚀材料制造，与取材工作站集成安装。（投标时需提供实物照片并加盖投标人公章（鲜章）） 14. 福尔马林灌装及转存系统，具有微电脑智能控制系统，灌装与加液两种操作模式自由切换，灌注流量 0~9000ML/MIN流速无极可调，具有连续液位显示装置，甲醛储存箱液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置。 15. 福尔马林灌装及转存系统操作控制：需采用微电脑/脚踏开关。 ★16.需要配置3600万像素的数码相机并配备相机固定架； ★17.配备显示屏放置架； 备注：★条款为必备参数，其他为选配参数，另外要求取材台侧面留有通线孔槽。
公司名称 | 联系人及电话 | 品牌型号 | 该品牌型号在用医院及合同金额（近五年业绩） | 产品优势 | 工期（日历天） | 是否满足所有星号条款 | 是否满足所有条款（包括星号和非星号） | 第几项不满足
例如：北京XX光培训及接待中心（1398万元）
质保期统一要求5年