## 麻醉科
麻章区人民医院拟采购医疗设备明细表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 | 配置要求
1 | 麻醉科（含手术室） | 吸引设备 | 2 | 台 | 1.用大流量无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染 2.选用大口径、大容量的透明贮液瓶(可选配一次性引流袋)。 3.具备溢流保护装 4.负压调节阀可控制吸引时所需要的负压
2 |  | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 1.提供图形化故障排除指引 2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能， 3.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 4.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能 5.支持智能分析功能 6.抢救结束后自动生成抢救报告，提供抢救数据复盘、分析工具 7.支持ST/QT实时分析 8.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检
3 |  | 高端麻醉机（带多参数心电监护） | 2 | 台 | 1、用于为新生儿、儿童、成人提供常规吸入式麻醉和呼吸支持及生命体征监测；2、标配可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐，支持术中更换钠石灰；4、PEEP递增循环法具有肺复张程序，可以预设每个通气步骤的具体参数；5、具备窒息保护的PSVpro模式；标配的回路呼吸环监测功能；标配主监测模块，监测模块可支持床旁使用以及作为转运监护使用；6、具有长时间趋势、图表回顾和全息回顾功能，图形趋势支持房颤（ A-fib）报警显示；7、心电监测支持同步多导联心律失常分析.
4 |  | 多参数监护仪 | 3 | 台 | 1.主机显示器为一体化全插件式设计 2.可监测以下参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温参数监测 3.屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染 4.波形冻结功能，可分别冻结单个波形； 5.心电监测算法必须采用国际公认的ST/AR ECG、 Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。 6.血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术
5 |  | 麻醉深度监护仪（BIS） | 2 | 台 | 1.主机显示器为一体化全插件式设计 2.可监测以下参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，麻醉深度参数监测 3.屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染 4.波形冻结功能，可分别冻结单个波形； 5.心电监测算法必须采用国际公认的ST/AR ECG、 Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一，并提供原厂技术的附件。 6.血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术 7.提供BIS指数、EMG（肌电信号）、SQI（信号质量指数）、SR（抑制比）、SEF（频谱边缘频率）、TP（总功率）等参数
6 |  | 肌松监测仪 | 3 | 台 | 1.具有多种刺激方式：①单次刺激（STC）②四个成串刺激（TOF）③强直刺激后计数（PTC）④双强直刺激（DBS）。 2.电量指示功能；图型显示功能；声音提醒功能至少包含备用电池欠压提醒，导联线脱落提醒，具有低TOF提醒，具有高TOF提醒。 3.具有传感器校准功能。 4.具有人体温度测量功能。
7 |  | 微量泵（三通道） | 5 | 台 | 1.三通道一体机 2.适用国产任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml 3.高分辨率彩色液晶屏，数字图文清晰动态显示，安全性能高
8 |  | 多功能电动手术床 | 2 | 台 | 1.满足外科、妇科、泌尿科、骨科、脑外科、整形科、耳鼻喉科等手术需求。 2.整床采用齿轮啮合系统，无间隙齿轮传动，整床体位移动床面无晃动。（非液压系统、非电动推杆系统）。 3.手术台固定方式：电动刹车
9 |  | 骨科手术床 | 1 | 台 | 1.可配合骨科C臂、术中移动式CT、骨科导航系统等X光拍片，开展骨科手术，胸外科综合手术，脊柱手术等。 2.整床采用齿轮啮合系统，无间隙齿轮传动，体位移动床面无晃动。 3.整床采用全碳素纤维面板，配置无金属全碳纤维头架，具有低X射线吸收系数和高清晰度透视成像效果。 4.手术台固定方式：电动刹车 5.具有一键复位功能
10 |  | 手术显微镜 | 1 | 台 | 1.变倍系统支持电动连续变倍，变倍速度档位多档可调。 2.变角双目镜筒：角度可调节范围大，瞳距覆盖范围可跳，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度高。 3.适合双人四目进行手术操作。 4.目镜和物镜可电动连续调焦。 5.镜片技术：采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。 7.照明亮度连续可调，亮度随倍数联动。 9.集成一体化多功能触摸显示屏。 10.整机一体化设计。 11.内置4K影像系统、支持U盘存储；双HDMI 4K影像输出，可同时进行影像实时传输以及影像转播。
11 |  | 耳鼻喉动力系统 | 1 | 台 | 1.适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。 2.主机可同时连接多手柄，主机自动识别手柄类型。 3.脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。 4.具有冷却手柄或刀具以及对部位提供冲洗冷却的功能。 5.手柄采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机完全分离。 6.磨钻手柄采用水冷式设计，手柄直连钻头。 7.增速钻头采用一体式内注水设计，手柄直连钻头。
12 |  | 骨科动力系统（含摆锯、磨砂钻、克氏针钻系统、裂钻、复锯） | 1 | 套 | 1、 骨科动力系统（含摆锯、磨砂头、空心钻、往复锯）能满足创伤骨科，手足外科，脊柱骨科对骨组织的切割打磨钻孔。；2、 通用磨钻手柄：通用磨钻电机手柄一体式设计，手柄内注水水冷结构，支持高温高压灭菌；3、增速磨头：一体式刀杆弯曲磨钻头，刀杆内注水设计 ；5、动力长骨刀： 内注水设计，刀头前后往复运动。6、动力短骨刀：内注水设计，刀头前后往复运动；7、摆动形动力骨刀：无刀杆，摆动形刀刃，前端有齿。 | 主机；脚踏；空心钻手柄；通用手柄； 往复动力骨刀9MM 往复动力骨刀12MM 摆锯20MM 5MM 摆锯20MM 8MM 摆锯30MM 8MM 摆锯30MM 10MM 摆锯50MM 10MM 50MM 2.0金刚砂 50MM 3.0金刚砂 50MM 4.0金刚砂 50MM 2.0西瓜头 50MM 3.0西瓜头 50MM 4.0西瓜头
13 |  | 骨科气压止血仪 | 2 | 台 | 1.适用于对病人四肢处手术中暂时阻断肢体的血流。 2.压力稳定抗扰度：因外部扰动导致系统失衡后，止血压力达到失衡前的压力设定值时间短。 3.排气：可手动排气泄压，计时结束自动排气。
14 |  | 高频电刀 | 4 | 台 | 1、满足各种手术需求，可配各种内镜设备执行各种微创手术； 临床用于对组织切割、凝血。2、工作模式：纯切、混切、电凝、双极且功率连续可调；3、具有功率记忆功能，能保存常用功能、功率；可单双极切换；4、具备双回路安全自动监测、控制和声光报警功能；具有自动检测、消除高频漏电流功能
15 |  | 腹腔镜（含主机） | 1 | 套 | 1.适合开展腹腔手术和重大手术 2.主机采用CMOS高清图像传感器成像 3.主机为一体化内镜系统，自带操作系统 4.主机具备白光成像及荧光显像功能，而荧光显像功能分为：绿荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光与绿荧光同步显示、白光与多种荧光同步显示
16 |  | 胆道镜（含主机） | 1 | 套 | 1.用于肝内外胆管结石的取石、碎石操作，同时也可用于胆管狭窄、肿瘤等病变的诊断与活检；2.具备超高像素分辨率CMOS技术，超高清晰度图像，支持图像储存、电子放大、血红蛋白增强、STI染色、结构增强等功能；3. 配备LED冷光源及气泵模块，亮度流量自由调节；配备超高清显示器
17 |  | 超声刀 | 1 | 台 | 1、产品适用范围：产品在医疗机构中，用于手术对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过5mm的血管；2、具有开机自检功能，手柄即插即用，设备具有自动识别手柄连接，连接快速自检功能。3、具备智能组织感应技术，能根据钳口中组织情况调整能量输出；刀头的侧向热损伤小；
18 |  | 人流吸引器 | 2 | 台 | 1.专门用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术吸引。 2.选用大流量无油润滑真空泵作负压源 3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力 4.负压可调节
19 |  | C型臂X光机（三维平板，含移动防辐射板） | 1 | 套 | 1.至少满足医院骨科常规手术、创伤急诊、骨科复位/内固定/取内固定、关节微创、脊柱常规透视定位等临床诊疗需求；2.提供高清的骨科二维及三维影像；在术中快速生成骨骼的三维立体成像，并提供横断面、矢状面、冠状面的类CT视图；3.配置大尺寸动态平板探测器
20 |  | 自体血回收装置 | 1 | 台 | 在紧急情况下，可将过滤后的血液直接泵入红细胞回收袋，为患者赢得时间。具备多种操作模式；具有电子称重系统；红细胞血层检测功能；断流检测功能；血液洗净度检测功能：确保血液清洗质量；飞溅液体及防护罩锁紧检测功能；
21 |  | 便携式血气分析仪 | 1 | 台 | 方法学：干式电化学法、交流阻抗；只需一张测试卡即可完成；可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等多种样本类型；自动水平进样；试剂盒单人份设计，独立包装，一次性使用；内置高容量充电电池；仪器小巧便携，可移动及床旁检测；仪器可自动存储大量病人结果；可实时分析，报告，存储，打印
22 |  | 可视喉镜 | 3 | 台 | 喉镜柄主机一机即可兼容多个规格型号喉镜片，至少满足成人大号、成人中号、成人小号、成人加小号、儿童版、婴儿版、成人经鼻、儿童经鼻、成人双腔规格喉镜片的使用；大容量锂电池，可快速充电；至少多种有线连接接口；屏幕亮度可调节；具有气管插管引导槽的插管通道；喉镜主机手柄由喉镜片包裹
23 |  | 输液加温装置（可移动） | 3 | 台 | 1、主机结构：一体化支架提手；2、全程包裹式加温，液体管路无裸露部分；温度连续可调；3、直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材；4、系统内置报警测试功能，超温断电保护、低温报警；5、加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；5、加热管可选长度；加热管可选内径；
24 |  | 医用冰箱 | 3 | 台 | 普遍用于存储：疫苗、试剂、血液制品、生物样本、药品、菌种、酶制剂、抗体等需冷藏或冷冻保存的生物与医疗物资，对温湿度有严格控制要求的电子元器件、精密配件、化工试剂与原材料的冷藏、冷冻储存
25 |  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，可拓展麻醉、介入、术中等配套升级功能；可一键优化图像；双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调，彩色帧频独立调节；支持GS、CRL等多种相关测量。
26 |  | 手术器械 | 1 | 套 | 1. 作用：腹腔镜手术专用手术器械，适合开展各种腹腔手术。 2. 外科腹腔镜手术器械包共15把 3. 妇科腹腔镜手术器械包共17把 4. 胃肠外科腹腔镜手术器械包共15把 5. 器械规格因不同科室使用，规格有所不同 | 1、 外科腹腔镜手术器械包 弯分离钳 Ф5x330mm 工作长度19mm 1把 弯剪刀 Ф5x330mm 工作长度17mm（双动） 1把 胆囊抓钳 Ф5x330mm 工作长度:21mm 1把 无创抓钳 Ф5x330mm 工作长度:18mm 1把 大型抓紧钳 Ф10x330mm (单动/金属柄) 1把 钛夹钳 Ф10x330mm (中号/单动) 1把 取物钳 Ф10x330mm (单动/金属柄) 1把 重型持针钳 Ф5x330mm (弯头/合金钳头) 1把 吸引器 Ф5/Фl0X330mm (推杆式/阀体大型) 1把 气腹针 Ф2.5x120mm 1把 转换器 Ф10-Ф5.5mm 长度100mm(套管式、长) 1把 转换器 Ф10-Ф5.5mm 长度30mm(套管式、短) 1把 穿刺器 Ф5.5mmx110mm (磁片) 1把 穿刺器 Ф10.5mmx110mm (磁片) 1把 腹腔镜器械通用包消毒盒 Ф600x330x90mm 1个 2、 妇科腹腔镜手术器械包 输卵管抓钳 Ф5x330mm 工作长度:12mm 1把 直剪刀（双动) Ф5x330mm 工作长度15mm 1把 输尿管抓钳 Ф5x330mm 工作长度:16mm 1把 钩剪刀 Ф5x330mm 工作长度9mm (单动) 1把 重型抓钳 Ф5x330mm 工作长度:19mm 1把 鼠牙抓钳(2+3齿） Ф5x330mm 工作长度:15mm 1把 弯分离钳 Ф5x330mm 工作长度19mm 1把 特种举宫器 (陶瓷) 1把 宫颈钳（简易举宫器） 中号 1把 重型持针钳 Ф5x330mm (弯头/合金钳头) 1把 转换器（长） Ф10-Ф5.5mm 长度100mm(套管式、长) 1把 气腹针 Ф2.5x120mm 1把 吸引器 Ф5/Фl0X330mm (推杆式/阀体大型) 1把 转换器（短） Ф10-Ф5.5mm 长度30mm(套管式、短) 1把 穿刺器（磁片） Ф5.5mmx110mm (磁片) 1把 穿刺器（磁片） Ф10.5mmx110mm (磁片) 1把 腹腔镜器械妇科包消毒盒 Ф600x330x90mm 1个 3、 胃肠外科腹腔镜手术器械包 弯分离钳 Ф5x330mm 工作长度19mm 1把 弯剪刀 Ф5x330mm 工作长度17mm（双动） 1把 肠抓钳 (抱合式) Ф5x330mm 工作长度:38mm 1把 胃抓钳 Ф5x330mm 工作长度:25mm 1把 无创抓钳 Ф10x330mm (单动/金属柄) 1把 重型持针钳 Ф5x330mm (弯头/合金钳头) 1把 转换器（长） Ф10-Ф5.5mm 长度100mm(套管式、长) 1把 气腹针 Ф2.5x120mm 1把 吸引器 Ф5/Фl0X330mm (推杆式/阀体大型) 1把 转换器（短） Ф10-Ф5.5mm 长度30mm(套管式、短) 1把 穿刺器（磁片） Ф10mmx110mm (磁片) 1把 穿刺器（磁片） Ф5.5mmx110mm (磁片) 1把 施夹器（中号、紫） Ф5x330mm (中号/塑料夹不可吸收/紫) 1把 施夹器（大号、黄） Ф5x330mm (大号/塑料夹不可吸收/黄) 1把 腹腔镜器械胃肠包消毒盒 Ф600x330x90mm 1个
27 |  | 暖风机 | 3 | 台 | 1.主机小巧便携，可多种方式放置。2.一键式温度设置，多档温度选择。3.配置温度探头温度可控。4.气体加热迅速。5.温毯不影响X光检查效果。
28 |  | 治疗车 | 12 | 台 | 车体配备双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配多个抽屉;配静音万向轮带刹车功能:
29 |  | 医用暖箱 | 3 | 台 | 1.温度加热多档可调，配置显示屏可以查看当前温度等状态。 2.箱体侧面标配温度测试孔。
合计 |  |  | 67